附件一

**微波治疗仪项目需求及技术参数**

1、微波频率：2450±30MHz

2、输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调

3、辐射器电压驻波比：≤3

4、微波泄露：≤10mW/cm2

5、定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）

6、输入功率：≤400VA

7、工作方式：连续波

8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。

9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。

10、辐射器配置： 1只圆形辐射器、1只柱形辐射器 、1只方形辐射器 、9只热凝器

11、台式设计，方便治疗 包含台车。

12、金属外壳,屏蔽性能好。

13、高频开关电源设计，电网适应范围宽。

14、适用范围：妇科。