附件一

新生儿心电监护仪项目需求及技术参数

- 1.产品注册名称必须是新生儿专用监护仪，并提供产品注册证证明。

- 2.模块化插件式设计，支持机身前后双屏同时显示与观察。

- 3.高清液晶触摸屏，屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。

- 4.屏幕采用最新的电容屏技术（非电阻屏）。

- 5.支持自动调节屏幕亮度功能。

- 6.中文手写输入功能。

- 7.安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 8.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、打印机、扫描枪等USB设备。

- 9.多参数监护模块配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

- 10.支持3导、5导心电监测。

- 11.具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。

- 12.提供新生儿专用心电电缆。

- 13.心率测量范围：15-350bpm，精度：±1bpm。

- 14.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

- 15.具备24小时心电概览报告功能，可提供最近24小时的心电活动统计结果。

- 16.具有心电级联功能。

- 17.呼吸率测量范围0-200rpm。

- 18.双血氧监测功能，可对患儿手部和脚部的血氧同步监测，同时显示两者间血氧差值。

- 19.可提供SpO2，PR和灌注指数（PI）参数的实时监测。

- 20.可选配Masimo血氧监测，PI灌注指数测量范围不小于0.02%～20%。

- 21.有血氧信号质量指数SIQ指示功能。

- 22.NIBP测量：至少提供手动，自动（周期），连续，序列和整点测量5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 23.NIBP新生儿测量范围：收缩压 40-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 20-125mmHg。

- 24.提供新生儿专用血压袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。

- 25.双通道体温和温差参数监测。

- 26.支持手动/自动设置报警限功能。

- 27.≥48小时全息波形的存储与回顾。