附件一

全自动凝血分析仪项目需求及技术参数

1.可对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

2.测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ。

3.检测速度PT≥400 T/h。

4.四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h。

5.≥7个检测通道。

6.样本位：样本位≥65个，自动进样器连续加载进样。

7.有内置条码扫描装置，可实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

8.自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

9.对每个样本进行HIL质量核查，凝块检测。

10.＞29个冷藏试剂腔位，冷藏位具有旋转混匀功能。

11.试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接暴露在空气中，减少挥发。

12.关机后试剂盘独立制冷，试剂冷藏。

13.具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

14.样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

15.独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

16.独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

17.LED持久光源，无需定期更换。

18.预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。

19.支持APTT纠正实验7步检测全自动化

20.仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。

21.支持废液直排。