附件一

小型药品冰箱项目需求及技术参数

1.样式：立式，单门；

2.有效容积：70L—80L；

3.冷藏温度：2-8℃；

4.无氟制冷剂，制冷效率高，节能环保；

5.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置温度传感器，确保运行状态安全稳定，适用范围在2℃～8℃范围内，控温精度0.1℃；

6.标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯变色；

7.强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀；

8.多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、通讯故障报警、传感器故障报警，开门持续 ， 蜂鸣报警，门关闭报警消除；

9.安全运行模式：当显示控制传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全；

10.箱体底部配4个底脚，便于移动和安放；

11.箱体配备独立锁；

12.配置 LED 照明系统，视物更清晰；