附件一

回路负极垫项目需求及技术参数

1.为手术室高频手术设备提供负极回路，适用于所有医用高频手术设备。

2.适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕，纹身刺青，疤痕及敏感皮肤等情况及对负极板过敏的患者使用。可适用于创伤、金属植入物、烧伤、妇科等大量液体冲洗手术，及易污染手术等各种状况。

3.长度≤950mm，宽度≥500mm，厚度≤3mm。

4.可重复使用，清洁消毒方便，可用酒精等无腐蚀性产品消毒。

5.连接导线能满足所有品牌高频电刀的接口，规格：长度≥4m。

6.可成人儿童通用，适用于体重0.35kg以上的患者。

7.有效接触面积最小达到60cm可正常工作。

8.可同时连接两台高频电刀主机同时使用。